






初步采购需求




编制单位：广东省农业科学院动物科学研究所
编制时间：2026年9月

需求调查机构根据本初步采购需求进行市场调查



畜禽智能化生物育种平台及突破性品种培育项目2026年度仪器设备采购项目用户需求书
一、商务要求
（1） 项目采购包
	采购包
	包名称
	包类别
	预算汇总形式
	报价形式
	价款名称
	包金额（元）
	专门面向中小企业采购
	保证金金额（元）

	1 
	畜禽智能化生物育种平台及突破性品种培育项目2026年度仪器设备采购
	货物
	包预算制
	总价
	总价
	￥2,850,000.00
	否
	40,000.00


（2） 项目采购内容
说明：性质标“是”表示此采购标的为核心产品
	采购包
	编号
	是否核心产品
	品目名称
	采购标的
	单价（元）
	数量
	单位
	品目预算（元）
	是否允许进口
	权重（%）
	面向对象情况
	所属行业名称

	1
	1-1
	是
	A02100499 其他分析仪器
	全自动凯氏定氮仪
	此标的不做分项预算单价限制
	1
	台（套）
	此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中
	否
	
	不面向中小企业
	工业

	
	1-2
	是
	A02100404 光学式分析仪器
	近红外品质测定仪
	此标的不做分项预算单价限制
	1
	台（套）
	此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中
	是
	100%
	不面向中小企业
	工业

	
	1-3
	是
	A02100699 其他试验仪器及装置
	质构仪
	此标的不做分项预算单价限制
	1
	台（套）
	此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中
	是
	100%
	不面向中小企业
	工业

	
	1-4
	是
	A02100699 其他试验仪器及装置
	盐酸水解仪 
	此标的不做分项预算单价限制
	1
	台（套）
	此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中
	是
	100%
	不面向中小企业
	工业

	
	1-5
	是
	A02100499 其他分析仪器
	全自动形态碳总氮分析仪
	此标的不做分项预算单价限制
	1
	台（套）
	此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中
	否
	
	不面向中小企业
	工业

	
	1-6
	是
	A02100499 其他分析仪器
	电子鼻
	此标的不做分项预算单价限制
	1
	台（套）
	此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中
	是
	100%
	不面向中小企业
	工业

	
	1-7
	是
	A02100415 环境监测仪器及综合分析装置
	在线水质自动监测仪 
	此标的不做分项预算单价限制
	1
	台（套）
	此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中
	否
	
	不面向中小企业
	工业


采购包1涉及本国产品清单
	序号
	品目名称
	采购标的
	产品名称

	1
	其他分析仪器
	全自动凯氏定氮仪
	全自动凯氏定氮仪

	2
	光学式分析仪器
	近红外品质测定仪
	近红外品质测定仪

	3
	其他试验仪器及装置
	质构仪
	质构仪

	4
	其他试验仪器及装置
	盐酸水解仪
	盐酸水解仪

	5
	其他分析仪器
	全自动形态碳总氮分析仪
	全自动形态碳总氮分析仪

	6
	其他分析仪器
	电子鼻
	电子鼻

	7
	环境监测仪器及综合分析装置
	在线水质自动监测仪
	在线水质自动监测仪



（3） 联合体投标
本合同包不接受联合体投标
（4） 采购资金支付方式
单位自行支付
（5） 最低有效供应商数目信息：3
（6） 中标供应商信息
推荐候选人数量： 2 名  中标供应商数量： 1 名  中标金额预分配信息：不预分配
（7） 履约保证金
是否收取履约保证金：  是  
交纳比例：3%
缴费渠道：电子保函（保险）、其他
账号：3602002609000229829
户名：广东省农业科学院动物科学研究所
开户行：工行广州市五山支行
说明：中标供应商与采购人签订合同后5个工作日内，按合同总价的3%向采购人提交履约保证金（以金融机构、担保机构出具的保函或对公转账等非现金形式提交，对公转账以银行电子回单为据）。若中标供应商没有违约行为，履约保证金在验收合格后30日内由采购人以非现金形式无息退还中标供应商。履约保证金不予退还的情形：（1）拒绝履行合同义务的；（2）履约验收不合格的。采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起每日按履约保证金3‰的数额向中标供应商支付违约金。但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。
（8） 投标保证金
账户类型：电子保函、转账、支票、汇票等
支票提交方式：提交投标文件截止时间前原件递交至采购代理机构。
汇票、本票提交方式：提交投标文件截止时间前原件递交至采购代理机构。
（9） 合同履约期限
合同履约期限：见“标的提供时间”要求。
（10） 标的提供时间及地点
标的提供时间： 中华人民共和国关境内提供的货物合同签订之日起 30 日（日历日）；中华人民共和国关境外提供的货物免税办理后60日（日历日）内 。
标的提供地点：采购人指定地点。
（11） 支付期次设置
	支付期次
	支付比例%
	支付说明

	1
	
	1、中标供应商提供中华人民共和国关境内货物的按以下方式付款：
（1） 合同生效后采购人向中标供应商支付合同总价的30%，采购人收到发票后5个工作日内完成支付；
（2） 全部货物到现场后，采购人向中标供应商支付合同总价的50%，采购人自收到发票后10个工作日内完成支付；
（3） 全部货物完成安装、调试并通过验收后，采购人向中标供应商支付合同总价的20%，采购人自收到发票后10个工作日内完成支付；
（4） 每笔款项支付前，中标供应商须提交与每笔款项金额相等的发票；
（5）支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
2、中标供应商提供中华人民共和国关境外货物的按以下方式付款： （1）结算货币：人民币；
（2）采购人收到进口代理公司提交的预付款保函后，支付合同总价100%预付款给进口代理公司，采购人收到发票后5个工作日内完成支付；
（3）进口代理公司收到预付款后5个工作日内，向中标供应商指定的境外供应商支付货款总额的60%；全部货物送达采购人指定地点后10个工作日内，进口代理公司向中标供应商指定的境外供应商支付货款总额的20%；
（4）全部货物完成安装、调试并通过验收后，进口代理公司向中标供应商指定的境外供应商支付货款总额的20%；
（5）进口代理公司上交进口货物的进口所有单证、代理进口业务发票的原件、外商发票的原件、付汇水单的复印件（加盖进口代理公司的公章）给采购人。


（12） 验收要求
	验收期次
	验收期次说明

	1
	1、 采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
2、 交付验收标准对照适用标准为：符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。
3、 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、 中标供应商将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、 货物验收所发生的检验费用由中标供应商负担。
6、 进口产品的必须具备原产地证明和商检局（如海关要求）的检验证明及合法进货渠道证明。
7、 设备到货并经中标供应商技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标供应商负担。
8、 采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地市场监督管理部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担，并严格按合同要求直至满足合格的验收标准为止。同时采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标供应商负担。
9、 当出现不合格产品时，中标供应商要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。
10、 采购人在收到中标供应商验收申请后7日内组织履约验收。


（13） 供应商响应设置
是否允许供应商分项报价进行细化： 是
（14） 其他信息
	内容明细
	内容说明

	包装与运输
	包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于空运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。

	保险
	货物从出厂运至采购人指定地点的保险费用须包含在投标报价中。

	安装与调试
	1、 中标供应商必须按项目进度安排计划，并根据本项目实际情况委派所需技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。
2、 中标供应商必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

	技术培训
	1、 中标供应商须对每台设备提供现场安装调试和培训。
2、 应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标供应商负责。

	质量保证期
	1、 质量保证期1年。并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术标准与要求”中另有要求的，以其中的要求为准。
2、 质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
3、 质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。
4、 在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
5、 质量保证期内，中标供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
6、 质量保证期间，同一货物三个月内累计出现2次故障或同一硬件一个月内连续出现2次故障，中标供应商须更换同型号货物，因此而产生的一切经济成本均由供应商自行承担。
7、 投标人需按采购需求中《备品备件报价表附表》格式提供质保期后运行2年所需的备品备件的清单和价格，并承诺在质保期满后5年内不高于上述清单的价格，此报价不计入投标总价。

	售后服务
	对采购人的服务通知，中标供应商在接报后 2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供同一档次的设备予采购人临时使用。



二、技术要求
说明：性质标“★”表示该参数为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。
附表一：全自动凯氏定氮仪 
	参数性质
	编号
	具体技术(参数)要求

	
	
	一、用途
适用于饲料、宠物食品、肉及肉制品、动植物等样品中蛋白质/总氮含量的测定。
二、技术参数
★1、满足GB 5009.5-2025《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》第一法凯氏定氮法及GB/T 6432-2018 《饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法》的要求，用于总氮及粗蛋白质含量分析。包括浓酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收以及指示剂滴定至终点颜色判定法。（提供承诺函，格式自拟）
▲2、内置光电滴定系统:不需使用任何电极（酸碱中和电极以及液位检测电极），正压式，滴定酸桶以及所有管路内置在主机箱体内，内置颜色终点校正程序。（需提供实物图片以及用户手册截图证明）
▲3、软件中可对滴定终点进行校准，比如“更红”或者“更绿”，并在滴定缸中设定多个不同液位进行颜色校准。（需提供软件界面截屏和手册截图证明）
4、试剂泵（硼酸泵与碱泵）采用风箱泵设计，不需软件校正。
5、蒸汽可调至少涵盖: 30%～100%。
6、蒸馏旁路：有，可用于直接蒸馏应用，放置各种规格的吸收瓶容量瓶。
▲7、蒸汽延迟时间范围：至少涵盖0～1500秒或更宽范围，需在定氮仪主机屏幕上可设置并显示延迟时间。（提供设置界面截图证明材料，并用醒目的方式进行标记）
▲8、蒸汽平衡蒸馏时间：至少涵盖0～15秒，在定氮仪主机屏幕上可设置并显示时间。（提供设置界面截图证明材料，并用醒目的方式进行标记）
▲9、蒸馏区内置安全保护罩，样品管蒸馏过程中，外有安全罩保护，除非紧急停机，保护罩全程由软件控制开启/关闭，不能手动打开保护罩。（需提供实物图片和用户手册截图证明）
10、消化管更换报警：有
▲11、内置温度探头，实时监控蒸馏馏出液温度(非冷却水温度)，自动监控冷凝效果，自动进行冷凝水流量调节；蒸汽发生器具备液位与过热保护。（需提供实物图片以及手册截图证明）
▲12、滴定缸采用电容式液位检测技术（没有液位电极，避免污染），可以通过程序设定，自动检测任意高度液位，从而实现编程指定任意体积蒸馏，以适应不同高低含量样品类型。
[bookmark: OLE_LINK3]▲13、滴定管体积≥35mL，滴定过程中不停机情况下滴定器自动充满，并在分析完成后自动回填。连续滴定过程中滴定管内不出现肉眼可见气泡。（需提供用户手册截图和产品彩页截图证明）
▲14、具有试剂（水、碱液、硼酸吸收液、废液、滴定剂（盐酸或硫酸标准滴定液））液位报警功能。其中装有标准滴定液的容器需采用外置电容板液位检测，容器中无电极或液位探针。当有错误警报的时候，仪器就会停止。（需提供实物图片证明）
▲15、具有自动进样器接口，与消化炉采用通用管架，消化管连同消化管架一起整体置入进样器，不需更转移消化管或转移消化液；进样后设备自动完成依次进样分析。（需提供实物图片证明）
16、操作界面：彩色触摸屏，中文操作界面。
17、测量范围至少涵盖：0.1～210mgN。
18、重现性(RSD)：≤0.5%（包括消化步骤）。
19、回收率：＞99%。
20、检测限：≥0.1mgN。
21、消化批处理能力：20个/批。
22、铝模块消化系统，最高消化温度：440℃；时间范围至少涵盖：1～999分钟。
▲23、消化炉模块、主机、进样器同时适用不同的消化管规格：包括250ml与400ml（或400mL以上容量）（需提供实物图片证明）
三、配置清单
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	全自动凯氏定氮系统
	套
	1

	2
	20位消化炉
	台
	1

	3
	排废罩
	个
	1

	4
	250ml消化管
	只
	60

	5
	消化管架
	个
	2

	6
	催化剂
	片
	2000







附表二：近红外品质测定仪  
	参数性质
	编号
	具体技术(参数)要求

	
	
	一、用途
主要用于肉制品物性指标检测、品质数据采集分析、加工工艺优化及智能化品质研究，为肉制品品质评价、工艺改良、产品研发及质量标准化管控提供精准检测与数据支撑。同时兼顾其他畜禽水产肉样品、饲料、宠物食品等样品的品质快速分析，可实现蛋白质、脂肪、水分、胶原、盐分等多项理化指标的快速定量检测。
二、技术参数
1.光栅分光近红外漫反射和透反射，需要直接测定未经任何处理的原始颗粒、粉末的有关组份。
▲2.波长范围：扫描波长范围不小于850～2500nm。
3.扫描方式：单波长快速扫描、光谱平均方式。
  ▲4.检测器：硅(至少涵盖850～1100nm)和硫化铅（至少涵盖1100nm～2500nm），双检测器同时工作。（需提供宣传彩页佐证，并用醒目的方式进行标记。）
5.波长精确度：≤0.005nm；波长准确性：≤0.05nm； 
6.固体样品扫描：光斑直径不少于15mm，样品可直接填满样品杯底部，形成样品平面；分光系统和检测器均处于仪器下部，光路自下往上扫描样品平面后重新收集并进入检测器进行检测，形成密闭光路，不受外界环境影响。
▲7.配套原厂镀金反射板(光程≥0.5mm)，用于液体样品分析。（需要提供实物图片，并用醒目的方式进行标记）
    8.无需刮平样品表面，光源不直接照射到样品上，必须通过特殊的玻璃介质，需要符合ISO 12099-2017《动物饲料、谷物及谷物加工制品 近红外光谱法应用指南》要求。
9.通过超声传感器自动识别并调整样品杯位置，避免灰尘干扰进样分析。仪器防水防尘，符合IP65标准。
  ▲10.数据可追溯性：启动运行后，设备5秒内自动识别样品信息（包括样品类别、编号、温度等），自动选择定标方程，杜绝操作时装错样品。可在操作软件上设置并显示样品信息。需提供佐证材料，如说明书截图或者仪器操作界面照片，并用醒目的方式进行标记。
   11.扫描及分析软件：具有样品扫描，光谱和结果的自动保存和输出功能。扫描软件须提供近红外仪器诊断程序，并具有对诊断结果的保存，打印和跟踪功能，并提供相应诊断结果书。可使用外置电脑进行联机使用，无限量存储各种数据库和日常检测的样品信息，包括光谱信息和理化指标。
  ▲12.可设置仪器每天开机和关机时间，正式测样前1小时自动开机预热，自动进行仪器自检诊断功能，人员到位即可进行分析，无需等待；可设置数据自动备份（至少可以每天备份1次）。需提供佐证材料，如说明书截图或者仪器操作界面照片，并用醒目的方式进行标记。
    13.仪器拥有内部波长校准功能，并随货提供光密度校准工具，保证仪器即使在恶劣环境下使用仍能保持优越且稳定的光学性能。
▲14.拥有猪肉定标，检测指标：脂肪、蛋白、水分、胶原、盐。每个指标样品量不少于150个。（投标时需提供数据库数据资料佐证，并用醒目的方式进行标记。）
15.宠物食品定标，包括成犬、幼犬、猫粮，检测指标包括蛋白、脂肪、水分、纤维、灰分。
16.拥有饲料定标，饲料原料（DDGS/酒糟/菜籽饼/菜籽粕/次粉/大豆浓缩蛋白/豆皮/豆粕/高粱/花生饼/花生粕/麦麸/米糠/啤酒糟/肉粉/肉骨粉/鱼粉/碎米/小麦/血粉等等）、全价料浓缩料（蛋鸡/蛋鸭/牛羊精补料/牛羊浓缩料/肉鸡/肉鸭/乳猪/小猪/中大猪/母猪/虾蟹/鱼料等等）样品的定标数据库，包括蛋白，脂肪，纤维，水分等。
  ▲17.拥有大豆定标，检测指标：ASP-天冬氨酸，PHE-苯丙氨酸，ALA-丙氨酸，MET-蛋氨酸等不少于15种氨基酸，C160-棕榈酸，C 180-硬脂酸，C 181-油酸等不少于4种脂肪酸。每个指标样品量不少于300个。（投标时需提供数据库数据资料佐证，并用醒目的方式进行标记。）
  ▲18.拥有油菜籽数据库，超过10个指标，包括硫甙、芥酸含量、棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、花生酸、山嵛酸等，每个指标样品量不少于300个。（投标时需提供数据库数据资料佐证，并用醒目的方式进行标记。）
  ▲19.拥有土壤数据库，检测指标：有机质、全氮、全磷、全钾、速效氮、氨氮等不少于10个指标。每个指标样品量不少于300个。（投标时需提供数据库数据资料佐证，并用醒目的方式进行标记。）
▲20.拥有甜玉米数据库，检测指标：TS-总多糖；WSC-水溶性多糖；Glucose-葡萄糖；Fructose-果糖等。每个指标样品量不少于300个。（投标时需提供数据库数据资料佐证，并用醒目的方式进行标记。）
21.拥有甘蔗糖、玉米蛋白粉、马铃薯、木薯粉等样品。（投标时需提供数据库数据资料佐证，并用醒目的方式进行标记。）
    22.拥有定标技术：具有光谱剔除，合并，平均功能；具有光谱去散射处理，归一化、求导和平滑处理技术。在定量分析应用中，具有马氏距离量化应用功能，具有针对光谱扫描数据完成定标样品集的自动筛选功能，具有超范围样品的报警功能，具有参与定标模型升级样品的自动甄别功能。定量算法需具有MLR(多元线形回归和主要定标波长筛选技术)、PCR(主成分回归)、PLS(最小二乘法回归)，LOCAL(局部分速定标技术)、NH 和GH 光谱量化技术等服务农产品定标建立的功能。（需提供定标软件对应功能截图证明拥有以上定标技术，并用醒目的方式进行标记。）
三、配置清单
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	近红外品质测定仪主机
	台
	1

	2
	大样品杯
	个
	5

	3
	小样品杯
	个
	5

	4
	镀金反射板
	个
	1

	5
	光源灯
	个
	2

	6
	移动工作站
	台
	1

	7
	运输箱
	个
	1







附表三：质构仪  
	参数性质
	编号
	具体技术(参数)要求

	
	
	一、用途
主要用于肉制品物性指标检测、品质数据采集分析、加工工艺优化及智能化品质研究，为肉制品品质评价、工艺改良、产品研发及质量标准化管控提供精准检测与数据支撑。
二、技术参数
1、硬件参数：
1.1传感器量程：≥20kg；
1.2力量感应元精度不低于0.005%； 
1.3位移精度: ≤0.001mm；
1.4升降臂移动速度：至少涵盖0.001～45mm/sec，软件操控移动，可将升降臂移动全距至少涵盖0.01～400 mm内任意位置设定为默认移动位置，默认位置可以根据需要自主设定；
1.5力量感应元校准可使用具备计量溯源性及符合国家计量检定规程/校准规范的标准砝码进行验证与校准；
1.6力量感应元保护：四重保护装置，带有感应元机械限位保护装置；
▲1.7仪器硬件功能：双通道操作系统，可外联电脑，主机带有软件盘，包含力臂移动调速操作键≥4个，带有设备通电指示灯，带有实验进展指示灯，支持脱离软件进行实验控制；
1.8 软件数据采集率：可调至少涵盖20～2000组/秒，每组4个通道同时读取；
1.9 设备应满足按照NY/T1180-2006《肉嫩度的测定 剪切力测定法》开展肉嫩度剪切力测定的全部试验条件要求。
2、软件参数：
▲2.1软件自带数据算法：如主成分分析（PCA）、LDA、LLE、LE、PLSR、SVM、BP神经网络、KNN、TSNE、ISOMAP等，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式，投标人需在招标文件中以软件数据算法图片方式证明具备此功能，并用醒目的方式进行标记；
▲2.2测试方法：设置界面同时显示实验类型（直显不少于5种测试模式），同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，加载另存显示在同一界面，同步进行；软件系统图片处理功能完整，内嵌视频和图片捕捉功能，可以生成图片，可将样品的试验过程进行全程录像，可控制实验播放进程； 
2.3测试显示: 软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上，也可分开显示。测试数据如力，时间，位移在测试程中同步显示到软件；
2.4数据分析：软件页面中英文可调，数据分析时不需另外撰写分析程序，可直接勾选所要的指标，软件自动计算结果，结果数据曲线可导出为EXCEL文档及图片；
▲2.5教学功能：软件内直接调用自带不少于十种动画视频（至少含TPA非粘性测试、TPA粘性样品测试、半固体反挤压、表面粘性测试、剪切测试、拉伸测试、凝胶、下压保持力不变测试、三点折断测试、压缩测试、粘性测试、正向挤压测试、下压保持距离不变测试等视频），投标方需在招标文件中以截图方式证明具备此功能,并用醒目的方式进行标记；
2.6技术支持：自带不少于300种测试方法库，方法包括具体测试的样品名称，样品测试前准备方法，测试参数设置，实验曲线图，测试后如何分析结果；
2.7实验报告：软件自带实验报告，包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果，实验报告一键导出功能；
▲2.8数据库：软件内带物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用；软件内置有不少于50种应用实验报告；软件内置的实验报告内容包括具体测试的样品名称，样品测试前准备方法，测试参数设置，实验曲线图，测试后如何分析结果；其中实验报告测试的方法软件可以直接读取使用，无需在进行方法设置；提供近5年内应用此设备发表的5篇软件内随时查询的论文目录截图作为佐证。
▲2.9质构仪仿真功能：可模拟质构仪仿真操作，从安装过程到实验数据采集，分析结果，其中包括五个探头，六种样品，可进行分别检测收集数据；其中内置有三种真实参考视频，质构仪校准，芦苇剪切，面包全质构。应有质构仪仪器介绍，使用规范，操作和使用说明，全质构名词解释，样例分析，TPA等；（需提供“产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书或使用说明书或第三方机构出具的检测报告作为技术证明文件，并用醒目的方式进行标记”）
2.10数据采集器：内存不少于8G；内置存储硬盘容量≥512GB。
三、配置清单
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	质构仪主机
	台
	1

	▲2
	专业物性分析软件(软件有软件著作权，软件自带物性教学视频10组以上，物性专业术语；测试指标曲线示意解读）
	套
	1

	3
	20KG力量传感器
	个
	1

	4
	50KG力量传感器
	个
	1

	5
	数据采集器
	台
	1

	6
	实验平台
	个
	1

	7
	直径为2mm 的柱形探头
	个
	1

	8
	直径为36mm的柱形探头
	个
	1

	9
	直径为50mm的柱形探头
	个
	1

	10
	直径为100mm的压盘探头
	个
	1

	11
	凝胶探头
	个
	1

	12
	直径为0.5英寸的球形探头
	个
	1

	13
	直径为1英寸的球形探头
	个
	1

	14
	反挤压装置
	套
	1

	15
	鸡蛋托
	个
	1

	16
	三点折断装置
	套
	1

	17
	楔形切刀
	套
	1

	18
	剪切刀具（刃口装置包括斜口和直角切刀）
	套
	1

	19
	精细刀具
	套
	1

	20
	肉嫩度取样器
	套
	1

	21
	感官仿真软件（可真实的在线模拟质构仪、电子鼻、电子舌等感官仪器的实验操作和数据采集处理）
	套
	1

	22
	纸质版300种质构测试案例解析
	本
	1

	23
	备品配件包
	套
	1

	24
	操作手册
	本
	1







附表四：盐酸水解仪 
	参数性质
	编号
	具体技术(参数)要求

	
	
	一、用途
适用于饲料、肉等样品，将样品中的结合脂肪水解成游离态脂肪，用于样品中总脂肪测定的预处理。
二、技术参数
1、运用技术：过滤袋技术；
2、滤袋结构：三维结构；
▲3、滤袋孔隙：≤3μm；（提供产品彩页，并用醒目的方式进行标记）
▲4、智能化程度：通过可编程电脑，控制器控制驱动装置完成样品水解全过程的自动操作（含加热，水解，漂洗，自动排液等操作）；（提供产品彩页，并用醒目的方式进行标记）
5、一次样品量范围至少涵盖：1～3g；
▲6、最大批处理量：≥6个；（提供产品彩页，并用醒目的方式进行标记）
7、日处理量：90个（按每天8小时工作时长计算）；
8、批处理耗时：≤90min（不包含干燥时间）；
9、温度范围至少涵盖：室温～90℃；
10、控温精度：±1℃；
11、结果标准差：≤1%；
12、安全性能：合金缸体，惰性材料，密闭环境，脱手工作；
▲13、环境保护情况：水解系统主机无需通风厨，满足普通标准实验室的环境保护情况；（提供承诺函或者客户实验室图片）
14、仪器主要用材：耐高温、高腐蚀加厚合金钢；
15、产品可与现有XT4滤袋（≤3μm孔隙的三维结构脂肪滤袋）配套使用。
16、售后服务及培训
16.1厂家培训的工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起，质量保证期一年。
三、配置清单
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	自动盐酸水解仪主机
	台
	1







附表五：全自动形态碳总氮分析仪  
	参数性质
	编号
	具体技术(参数)要求

	
	
	一、用途
本项目拟建设“全自动形态碳总氮分析仪”，主要用于饲料、肉类、动物组织、乳制品、谷类、食品、土壤、沉积物、淤泥、固废物、烟草、作物、饮料、果肉、果汁、肥料、啤酒/麦芽、制药、降解塑料和高浓度废水等样品中的总碳（TC）、有机碳（TOC）、有机质、无机碳（TIC）、元素碳（TEC）和总氮（TN）等指标的自动分析。
二、技术参数
1、方法：氮根据DUMAS方法，高温催化燃烧，热导检测器检测（TCD），TC采用高温燃烧，NDIR检测；IC采用酸化吹扫，NDIR检测，TOC通过差减法自动计算得出。也可通过可调的温度设定和梯度升温程序，一次进样在不同的特定温度条件下高温燃烧和非分散红外检测(NDIR) 同时测定固体和液体样品的TOC,TIC和TEC的含量。
2、检测范围：氮至少涵盖0～200mg N绝对值；碳至少涵盖0～200mg C绝对值。
3、精度：氮≤0.5% RSD，碳≤1% RSD。
4、碳氮同时分析：可同时分析出样品的总氮和总碳、有机碳(有机质)和元素碳的值。
★5、无机碳反应炉具有自动升温（可达150℃）、自动加酸、自动气体吹扫、自动气液分离的功能。（提供产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书或使用说明书或第三方机构出具的检测报告作为技术证明文件，并用醒目的方式进行标记。）
★6、双检测器：具有热导TCD检测器和非分散红外检测器。
▲7、称样量：固体样品最大3g或液体样品体积2ml。
▲8、自动取样器：不少于100样品位的自动取样器，带有透明防护罩,液体和酱类样品可直接称于坩埚中，通过自动进样器自动进样分析。
▲9、样品进样方式：由下至上的垂直进样系统，采用可反复使用的坩埚直接进样分析，样品无需使用锡纸包裹直接进样分析，降低运行成本。
▲10、上位炉结构（燃烧炉位于进样器上部），分析过程中自动带走炉内样品灰份，无须炉内样品灰份处理，反应炉无需停炉维护。
11、内置精密的气体分流装置：分流比例1/50，降低还原剂的损耗
12、反应炉温度：燃烧炉：≥1200℃；氧化/还原双温区反应炉：≥750℃/600℃；≥无机碳反应炉150℃。
▲13、四阶温度梯度燃烧炉，程控可调的温度设定和梯度升温程序，可在不同的特定温度条件下高温燃烧和非分散红外检测(NDIR) ，一次进样同时测定固体和液体样品的TOC（400℃）, TIC（900℃）和TEC（600℃）的含量。
14、具有三级脱水可直接分析液体样品：玻璃冷凝器脱水、电子制冷脱水、吸附剂除水。
▲15、内置恒温箱：内置40℃±0.1℃恒温装置，确保系统检测器、分流器、气体集气系统、气路控制等装置的恒温状态，避免由于环境温度的变化造成气体流路稳定性的变化，提高分析精度和准确度。
★16、内置触摸屏显示器,可显示系统运行状态、分别燃烧炉/还原炉/检测器/电子冷凝器/恒温箱的实时温度、检测器信号值、流速和测量时间。
17、具有计算机程序控制的机械臂随机进行样品的自动投送功能。
18、软件功能：采用桌面操作系统便于使用和确保兼容LIMS，显示和储存实时信息如温度和检测器信号，进行元素分析。具有自动诊断功能；具有自动维护提示功能；当无人监控操作时用户可设定警报限值安全操作。具有测量结果的自动统计及校准功能。
三、配置清单
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	全自动形态碳总氮分析仪
	台
	1

	2
	100位的自动进样器
	套
	1

	3
	2000个样品以上耗材
	套
	1

	4
	启动工具包
	包
	1







附表六：电子鼻  
	参数性质
	编号
	具体技术(参数)要求

	
	
	一、用途
主要用于畜禽产品品质与风味评价、饲料原料质量安全控制、畜禽健康状态监测及养殖环境气味分析等科研工作，利用气味指纹图谱技术对肉、奶、蛋等畜产品的新鲜度、风味特征及货架期进行客观量化评价，为畜禽遗传改良、饲料配方优化、畜产品质量提升及动物疫病早期预警提供快速、无损的气味分析数据支撑。
二、技术参数
1、性能要求
1.1 单次分析周期时间≤3分钟。
1.2 能够有效进行样品区分，同时可以建立模板对未知样品进行归类判断。
1.3 仪器可接交流电要求可接±12V的直流电，可在试验室用，也可在野外或车载使用。
1.4 检测室中要求含有≥10个金属氧化气体传感器。内置流量控制系统保证仪器可在移动中使用。具有内置的零气生成装置、传感器的校正功能。
1.5 内置采样系统和零气控制泵系统，要求无需外接任何采样器及气瓶就可独立操作使用。
2、技术要求
★2.1 主机面板具有操作按键，自带液晶屏实时显示实验进程，不接电脑可直接独立单机工作，配备≥10个金属氧化物的气体传感器，仪器整机重量≤3KG，主机尺寸≤300×200×100mm，提供便携箱，可随时野外基地现场实时检测。（提供产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书或使用说明书或第三方机构出具的检测报告作为技术证明文件，并用醒目的方式进行标记）
2.2 传感器反应时间：≤1秒，响应灵敏度不低于ppm级别。
▲2.3 内置流量控制和自动进样系统，可在线进样分析，进样流量至少涵盖：10毫升/分钟～350毫升/分钟可设，流量标准偏差SD小于0.5（提供第三方机构出具的准确性测试报告复印件）。
▲2.4 设备测试空气或者标准气体（如硫化氢）相对标准偏差RSD≤1.2（提供第三方检测机构出具的准确性测试报告复印件）。
▲2.5 内置采样系统：≥2个内置泵（采样和零气），具有内置动态稀释进样功能，可通过设置进气流量和零气流量动态进行比例稀释样品气，具备0到10倍或更宽的稀释功能。
2.6 主机内置存储系统，可自动存储≥800组实验数据并可连接电脑进行数据的上传与下载。
2.7 可以连接浓缩富集装置使用。
2.8 具有自动调整检测范围功能（自动稀释样品功能）和自动校正功能。
2.9 传感器技术：加热传感器，工作温度范围至少涵盖：200～400℃。
2.10 传感器仓：体积≤1.8毫升，温度≥100℃，不锈钢体。
2.11 测量循环时间：±1分钟。
▲2.12 至少包含以下分析方法：
区别分析方法：PCA、LDA。
未知样品定性判定方法：EUCLID、CORRELATION、MAHALANOBIS、DFA。
定量预测分析方法：PLS。
传感器贡献率分析方法：LOADING。
2.13 功率：≤300W；电压：±220V交流电和±12V直流电。
三、配置清单
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	电子鼻主机
	套
	1

	2
	金属氧化物传感器（内置于主机中）
	套
	1

	3
	便携箱
	个
	1

	4
	顶空进样杯
	个
	16

	5
	针式进样头
	个
	8

	6
	数据分析软件
	套
	1

	7
	活性炭过滤装置
	个
	2

	8
	电脑连接线和电源连接线
	根
	1

	9
	数据处理工作站
	台
	1







附表七：在线水质自动监测仪  
	参数性质
	编号
	具体技术(参数)要求

	
	
	一、用途
本产品应用于企业污水、生活污水、地表水、养殖水的监测。CODmn采用耐酸性高锰酸钾分分光光度法；总磷采用钼酸铵分光光度法；总氮采用碱性过硫酸钾分光光度法；pH采用玻璃电极法，悬浮物采用流通式与沉入式两种方法可选。
[bookmark: _GoBack]二、技术参数
▲1、CODcr在线监测仪产品具有CMA检测报告（标准(方法)名称为：化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法，标准编号(含年号)/文件号为：HJ377-2019）。
2、产品体积减小，自动化程度高。
3、仪器具有自动标定，量程自动切换，缺液报警，故障报警等功能。
4、具有清洗废液和测定废液分开处理功能。
5、多种测量模式可以选择:(定点模式、间隔模式、周期模式、外部触发模式等)
6、试剂配方，对离子、浊度、色度等具备抗干扰能力。
7、试剂用量每次5ml、±10%取液量。
8、光电定量装置，具备抗干扰能力。
9、冷光源，光强无衰减，寿命可达10年以上。
▲10、接收器采用精密原件，精度可控范围±5%，漂移范围±5%F.S。
11、控制系统采用控制系统采用模块化可编程逻辑控制器（PLC），具备抗干扰能力能力。
12、触摸屏采用≥7寸触摸屏,适应各种复杂环境。
13、水管件材质采用耐强酸强碱的PTFE材料。
14、消解室采用一体阀设计。可耐高温≥200℃,高压≥2Mpa。
▲15、(选配)打印功能。
▲16、(选配)物联网反控功能，可以手机APP远程操控，具有运维和售后功能。
三、仪器参数：（相应量程范围与误差值可提供校准证书佐证）
▲1、CODmn自动监测仪量程范围至少涵盖：0～5mg/L、0～20mg/L（量程可扩展）；
零点漂移：±5%；
量程漂移：±5%；
示误差值：±8%以内；
测试周期：≤60min；
重复性：≤5%；
显示屏：≥7寸；
▲2、总磷自动监测仪量程范围至少涵盖：0～2mg/L、1～10mg/L、5～50mg/L（量程可扩展）；
零点漂移：±5%；
量程漂移：±5%；
示误差值：±8%以内；
测试周期：≤60min；
重复性：≤5%；
显示屏：≥7寸。
▲3、总氮自动监测仪量程范围至少涵盖：0～20mg/L、2～40mg/L、10～200mg/L（量程可扩展）；
零点漂移：±5%；
量程漂移：±5%；
示误差值：±8%以内；
测试周期：≤60min；
重复性：≤5%；
显示屏：≥7寸。
▲4、pH自动检测仪量程范围至少涵盖：0～14pH；
显示方式：LCD液晶显示；
分 辨 率：≤0.01pH；
精 确 度：≤0.05pH；
重 复 性：±0.1；
稳 定 性：±0.1；
环境温度至少涵盖：-20～60℃；
相对湿度至少涵盖：（65±20）%。
▲5、悬浮物自动监测仪量程范围至少涵盖：0～100mg/L（流通式，需水量充足方可使用）；
至少涵盖0～5000mg/L（沉入式）；
显示方式：LCD液晶显示；
测量单位：mg/L和NTU可选；
分 辨 率：≤0.1NTU；
精 确 度：±1.0%FS；
重 复 性：±1.0%FS；
环境温度至少涵盖：-20～60℃；
相对湿度至少涵盖：（65±20）%；
水站整体外观尺寸（长、宽、高）：（2020×1420×980mm）±10mm。
此设备需提供6平方米的平台，地面平整、由水泥砌成平面，旁边挂上警示牌，警示牌（内容：贵重物品、谨防破坏等）旁边必须配备220V电源，总功率不得低于2.5千瓦，用于测试废液需集中处理。
6、服务承诺
6.1投标人承诺设备直接发到用户指定地点，提供上门安装等服务。
6.2保修期后，授权维修站需继续负责设备的售后服务工作，7天×8小时工作制，3小时内响应，视频对接处理问题，如需要换件，收取相应材料费用和上门服务费。并且承诺材料费按当时市场实际成本收取。
四、配置清单
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	微型水质监测站（内置：CODmn、总磷、总氮、pH、悬浮物）
	台
	1

	2
	空调一台（镶嵌于仪器内部）
	台
	1

	3
	电器集成（镶嵌于仪器内部）
	套
	1

	4
	预处理系统（镶嵌于仪器内部）
	套
	1

	5
	水泵、浮漂
	套
	1







